## Slide 1
FOCUSED EVIDENCE TRACKER
Grace Imaging 總裁中島大輔
汗液乳酸研究追蹤
11 篇核心研究 × 2 篇支援文章
證據版圖、疲勞判讀與 LA-01 呈現建議
2021–2026 | 查核截止 2026-09-10
汗乳酸 only；血乳酸僅為論文比較基準
研究追蹤與產品規劃，不是醫療診斷
01
Notes: 本簡報根據 Grace Imaging 官方論文頁、Daisuke Nakashima ORCID、PubMed/PMC 與出版社頁交叉核對。截止日 2026-09-10。

## Slide 2
EXECUTIVE READOUT
執行摘要：最強的是「第一轉折」，疲勞仍屬初步
02
11
核心汗乳酸研究
2021–2026
2
直接疲勞研究
n=17 與 n=18
11/11
揭露公司／股權關係
需獨立重現
產品核心訊號
sLT 時間／功率／速度的個人內變化
1
可支持
有足夠出汗時，sLT 可近似 LT1／VT1；不同場景方向一致。
2
疲勞訊號
力竭後與足球賽後，曲線／sLT 較早或在較低強度出現。
3
必要條件
先判定出汗、基線、接觸與流程一致性，再產生結果。
4
不可外推
不能把單次 μA／mmol/L 直接換成血乳酸或全身疲勞百分比。
5
部署原則
同一人、同流程、超過個人 MDC，並以第二指標複核。
Notes: 信心總結：sLT 作為第一生理轉折的證據為中等；疲勞／恢復判讀僅初步；絕對濃度疲勞分數目前不支持。

## Slide 3
METHOD
範圍與方法：聚焦指定作者，不冒充系統性回顧
來源：Grace Imaging、ORCID 0000-0003-1105-2669、PubMed/PMC、出版社與 J-GLOBAL；查核 2026-09-10
03
納入
• 正式同儕審查期刊
• Daisuke Nakashima 列名作者
• 人體汗乳酸、sLT 或直接影響判讀的汗率
• 截止 2026-09-10
分層
核心：汗乳酸為主要指標
支援：汗乳酸應用或汗率方法
相鄰：公司相關但無汗乳酸終點
排除／保留紀錄
• 重複預印本／會議摘要不重複計數
• EXERCISE-HF 無汗乳酸終點，列 X01
• 血乳酸只作論文 comparator，不是 LA-01 輸入
名詞規則｜文獻雖常寫 “anaerobic threshold”，實際多比較第一上升點 LT1／VT1；本報告優先稱 sLT／第一轉折，避免和 LT2／VT2 混淆。
Notes: 這是聚焦式作者/公司技術線追蹤。未做 PROSPERO 註冊、雙人獨立篩選或完整外部競品文獻系統回顧。

## Slide 4
SCREENING RESULT
追蹤清單：11 核心＋2 支援＋1 相鄰排除
04
核心
11
sLT 效度、疲勞、EMS、MLSS、低氧、游泳、HF、女性、手搖車
支援
2
汗乳酸作分層點；局部汗率方法學
相鄰／排除
1
EXERCISE-HF：Fitbit／心率＋App，沒有汗乳酸終點
本次新增／修正
漏文補抓
2026 健康女性論文未列於本次抓取的 Grace Paper 清單。
DOI 校正 ×2
手搖車應為 phy2.71002；游泳應為 10.1002。
年份歸檔陷阱
足球疲勞研究
Online 2025-09-07
≠
Issue 2026 · 14(1)
同一篇，不重複計數；追蹤表保留兩種日期。
Notes: 核心 C01-C11；支援 S01-S02；相鄰排除 X01。詳細欄位與篩選理由見 CSV/Markdown。

## Slide 5
2021 → 2026
技術路線：從閾值原型，走向情境與族群擴展
05
2021
2022
2023
2024
2025
2026
C01
原型＋LT1/VT1
C02
疲勞曲線左移
C03
EMS 提前
C04
出汗起始
C05
MLSS
C06
低氧
C07
游泳
C08
心衰竭試驗
C09
足球疲勞 online
C10
女性
C11
手搖車
閾值效度
→ 情境擴展
→ 臨床與疲勞
→ 性別／運動型態
Notes: C09 以線上日期放在 2025，但正式卷期是 2026。時間軸只顯示核心研究。

## Slide 6
SIGNAL → DECISION
測量語意：研究成功路徑不是「濃度直譯疲勞」
06
1 Hz 原始電流
μA／曲線
品質閘門
出汗・基線・接觸
偵測 sLT
第一個持續上升點
映射外部負荷
時間・W・速度・HR
個人內變化
ΔsLT vs baseline
不建議的捷徑
單次汗乳酸濃度
=
血乳酸濃度
=
通用疲勞百分比
×
汗乳酸受局部汗腺代謝、汗率、部位、溫濕度與出汗起始影響；Grace 系列研究本身主要使用轉折點。
正確產品語意：這是汗液訊號的個人化生理轉折／恢復趨勢，不是血液乳酸替身。
Notes: sLT = sweat lactate threshold。多數研究定義為基線後第一個顯著、持續上升點，並用外部負荷或時間與 LT1/VT1 比較。

## Slide 7
EVIDENCE MAP
證據版圖：廣度增加，但疲勞欄仍只有兩個點
07
場景／族群
sLT 效度
疲勞／恢復
處方／應用
自行車・健康/CVD
C01・C04
C02
C03 EMS
訓練強度
C05
—
MLSS 分層
低氧
C06
—
低氧 AeT
游泳
C07
—
水下訓練
心衰竭 NYHA I–II
C08
—
臨床 VT 輔助
足球員
既有方法
C09
賽後追蹤
健康女性／上肢
C10・C11
—
性別／型態擴展
直接疲勞證據：C02（力竭後立即）＋ C09（足球賽後 48 小時）；尚無女性、臨床或多中心疲勞驗證。
Notes: 版圖顯示核心研究在哪些場景支援「閾值效度」與「疲勞」。廣泛的閾值研究不能自動視為疲勞效度。

## Slide 8
2021 · FOUNDATION
C01｜初代裝置與 LT1／VT1 驗證
Seki et al., Scientific Reports (2021) · PMID 33654133 · PMCID PMC7925537
08
2021
自行車・健康＋CVD
Scientific Reports 11:4929
DOI 10.1038/s41598-021-84381-9
65
總納入
23 healthy + 42 CVD
.92
sLT ↔ bLT
可分析子集
.71
sLT ↔ VT1
仍有方法偏差
研究設計
遞增自行車測試；汗乳酸即時連續顯示，與血液 LT1、換氣 VT1 的工作功率比較。健康者多置上臂，CVD 患者多置前額。
關鍵結果
• 可出現汗訊號者可辨識第一上升點。
• 平均功率差：sLT–bLT -4.5 W；sLT–VT1 +2.5 W。
• 建立後續研究共同方法：看轉折，不看通用濃度。
限制與風險
• 42 名 CVD 中僅 23 名有感測反應；血乳酸可分析者更少。
• 單中心、無汗率、無 LOx-free 控制。
• sLT–VT1 另見固定／比例偏差；低汗與較嚴重 HF 不適用。
LA-01 判讀｜效度必須同時報告「可分析率＋偏差」，不能只報高相關。
Notes: 完整來源：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7925537/。COI：Nakashima 為 Grace Imaging 創辦人/股東，另有作者為公司員工。

## Slide 9
2022 · DIRECT FATIGUE
C02｜疲勞後固定負荷汗乳酸曲線左移
Okawara et al., Physiological Reports (2022) · PMID 35043587 · PMCID PMC8767313
09
2022
力竭後立即重測
Physiological Reports 10(2):e15169
DOI 10.14814/phy2.15169
17
年輕男性
20.6 ± 0.8 歲
25%
peak power
固定負荷
p<.01
曲線提早
peak / 2 / 3 / 4 μA
研究設計
同一人做兩次固定負荷自行車：Test 1 做到力竭，休息後 Test 2 做 10 分鐘；同步記錄主觀疲勞、汗率與 1 Hz 汗乳酸電流。
關鍵結果
• Test 2 主觀疲勞較高。
• 疲勞後峰值以及 2、3、4 μA 到達時間都顯著提早。
• 提供「較早反應」作為疲勞方向性特徵。
限制與風險
• 無先驗樣本數、單一負荷、全為年輕男性。
• 營養／水分控制有限；3 人無法進入 Test 2。
• 兩測試更換晶片；沒有客觀多模態疲勞參照。
LA-01 判讀｜可支持「曲線時間特徵」，不支持「某濃度＝某疲勞度」。
Notes: COI：Nakashima 為公司 president/shareholder，未參與資料取得與分析。研究本身稱 preliminary。

## Slide 10
2022 · METABOLIC PERTURBATION
C03｜EMS 條件下 sLT 更早出現
Sawada et al., Sensors (2022) · PMID 36559954 · PMCID PMC9784187
10
2022
固定負荷＋EMS
Sensors 22(24):9585
DOI 10.3390/s22249585
22
健康年輕男性
15 人完成雙條件 20 min
20
sLT 可比較
有／無 EMS
−.52
sLT差 ↔ bLA差
p<.05
研究設計
在預測 VT 功率 125% 的固定負荷下，比較無 EMS 與 EMS；耳垂血乳酸每分鐘取樣，前臂汗乳酸連續量測。
關鍵結果
• EMS 條件的 sLT 顯著提早。
• sLT 時間差可解釋部分末端血乳酸差異。
• 顯示相同外部功率下，代謝刺激改變可反映在轉折時間。
限制與風險
• 小型全男性樣本；只有 15 人完成兩條件全程。
• 條件次序看似固定，可能有順序效應。
• 前一日運動／禁食控制不足；中度相關不是替代血值。
LA-01 判讀｜這是代謝刺激研究，不應誤算成第三篇疲勞效度研究。
Notes: COI：Nakashima 為 president/shareholder；論文聲明公司未參與研究。支援文章 S02 顯示前額/上臂汗率隨時間和部位不同。

## Slide 11
2023 · SWEAT QUALITY
C04｜出汗起始不是 sLT；晚出汗會拖延 sLT
Maeda et al., Sensors (2023) · PMID 37050438 · PMCID PMC10098635
11
2023
出汗起始
Sensors 23(7):3378
DOI 10.3390/s23073378
40
健康男性
EP 17 / RP 23
.68
sLT ↔ bLT
全體
+106.8s
晚出汗子群偏差
n=5
研究設計
遞增自行車；同步量汗乳酸、局部汗率與血乳酸。依暖身時是否已出汗分早出汗 EP 與一般出汗 RP。
關鍵結果
• OS–sLT 關聯弱：EP r=.12、RP r=.56。
• sLT–bLT：EP r=.74、RP r=.61。
• 出汗不是轉折本身；但晚出汗會使 sLT 晚於真正生理轉折。
限制與風險
• 觀察性、單一運動、全男性。
• 晚出汗子群僅 5 人，平均差 106.8 s 的精確度有限。
• 汗量不足時，任何演算法都無法從尚未到達感測器的汗推斷 sLT。
LA-01 判讀｜把「已出汗且訊號穩定」設為硬性品質閘門。
Notes: COI：Nakashima 為 Grace Imaging president/shareholder，未參與資料取得與分析。

## Slide 12
2023 · TRAINING PRESCRIPTION
C05｜以 sLT 估 MLSS：必須按訓練狀態分層
Muramoto et al., Scientific Reports (2023) · PMID 37365235 · PMCID PMC10293173
12
2023
MLSS
Scientific Reports 13:10366
DOI 10.1038/s41598-023-36983-8
15
成人樣本
trained 11 / untrained 4
≥120%
訓練者多數 MLSS
80% trained
≤115%
未訓練者多數
75% untrained
研究設計
以 sLT 功率的 110%、115%、120%、125% 各做 30 分鐘固定負荷；血乳酸穩態定義 MLSS，同步量大腿組織氧合。
關鍵結果
• 個人 MLSS 分布為 110/115/120/125%：1/4/3/7 人。
• sLT–VT r=.70。
• 訓練狀態可能改變 sLT 到可持續強度的倍率。
限制與風險
• 未訓練組只有 4 人；兩組年齡／體脂不平衡。
• 未測 130%；單一小型研究。
• 「120% 或 115%」是分層觀察，不是個人精準處方公式。
LA-01 判讀｜不要用單一倍率套所有人；先分層，再做個人驗證。
Notes: COI：Nakashima 為 shareholder/CEO；Grace Imaging 提供感測設備。

## Slide 13
2023 · HYPOXIA
C06｜低氧下仍可辨識 sLT，但研究先排除了低汗者
Okawara et al., Scientific Reports (2023) · PMID 38129473 · PMCID PMC10739691
13
2023
FiO₂ 15.4%
Scientific Reports 13:22865
DOI 10.1038/s41598-023-49369-7
20
健康受試者
常氧＋低氧
.70
sLT ↔ VT
hypoxia
.933
跨評者 ICC
同評者 .782
研究設計
常氧與低氧遞增自行車；同步換氣、汗乳酸與汗率，3 名評者判定 sLT。低氧 FiO₂ 15.4±0.8%。
關鍵結果
• 低氧 sLT–VT r=.70；平均時間差 -15.5 s。
• sLT 跨評者可靠度高。
• 支援轉折在特定低氧環境的可辨識性。
限制與風險
• 小型健康年輕男性；只測一種低氧程度。
• 事先排除上臂最高運動汗率 <0.4 mg/cm²/min 者。
• 輸出以電流為主，不能推論所有海拔／環境免校正。
LA-01 判讀｜選樣已排除低汗者；部署可行性不可直接用 20/20 宣稱。
Notes: COI：D.N. 為 Grace Imaging founder/shareholder。

## Slide 14
2024 · SWIMMING
C07｜游泳可即時量測；高相關仍伴隨部分系統偏差
Okawara et al., EJSS (2024) · PMID 39126367 · PMCID PMC11369350
14
2024
水下穿戴
European Journal of Sport Science 24(9):1302–1312
DOI 10.1002/ejsc.12179
24
大學游泳員
58% male
.824
sLT速度 ↔ bLT速度
p<.01
+0.08
平均速度差
m/s
研究設計
游泳水槽遞增速度；一天有休息採血、另一天無休息。防水感測器置上臂，連續顯示 sLA。
關鍵結果
• 所有測試取得即時曲線。
• 無休息 sLT 與採血日 bLT r=.868。
• 顯示可從陸上自行車擴展到水下場景。
限制與風險
• 部分 Bland–Altman／回歸仍見固定或比例偏差。
• 單一水槽、水溫、年輕訓練游泳員。
• 有無休息本身會改變生理與閾值；不可直接沿用自行車常模。
LA-01 判讀｜固定防水、部位、溫度與測試流程，並顯示方法偏差。
Notes: COI：Nakashima 為 president/shareholder，未參與資料取得與分析。Grace 官網文字 DOI 多一個 0；本簡報已校正為 10.1002/ejsc.12179。

## Slide 15
2024 · CLINICAL HF
C08｜心衰竭試驗達主要門檻，但只有 32/50 進入比較
Katsumata et al., Scientific Reports (2024) · PMID 39152287 · PMCID PMC11329511
15
2024
LacS-001
Scientific Reports 14:18985
DOI 10.1038/s41598-024-70001-9
50
NYHA I–II
前瞻性臨床試驗
32/50
主要分析
64%
.651
sLT ↔ VT
95% CI .391–.815
研究設計
RAMP 自行車 CPET；前額汗乳酸 1 Hz；3 名獨立評者判 sLT。預設相關 ≥.60、差異 SD ≤15 W，並追蹤裝置安全。
關鍵結果
• sLT–VT 差 -4.9±15.0 W；sLT ICC=.701。
• 低／中／高汗率明確判定率 53%／100%／75%。
• 無裝置相關不良事件；2 件心律不整歸因運動負荷。
限制與風險
• 1 人流程偏差、12 人 sLT 難判，另有 VT 難判。
• 只納入較輕 HF、相對高功能且多為男性。
• 不代表 NYHA III、低汗者或大型真實世界安全性。
LA-01 判讀｜臨床報告首頁要同時顯示「準確度」與「無法判讀比例」。
Notes: COI：Nakashima 為 founder/shareholder；另一作者為 founder/shareholder 與感測晶片專利持有人。

## Slide 16
2025→26 · DIRECT FATIGUE
C09｜高速跑動越多，賽後 sLT 越傾向提早／下降
Takemoto et al. · Online 2025-09-07; issue 2026 · DOI 10.1080/21641846.2025.2554557
16
2025→26
足球賽後 48 h
Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior 14(1):27–41
DOI 10.1080/21641846.2025.2554557
18
男性大學足球員
2 次賽前 + 1 次賽後
.777
sLT test–retest ICC
95% CI .506–.910
.64
ΔsLT ↔ 高速距離
p<.05
研究設計
兩次賽前遞增測試建立可靠度與 MDC95；比賽後第 2 天再測。10 Hz GNSS 記錄高速跑動距離。
關鍵結果
• 高速跑動越多，賽後 sLT 越低／越早。
• ΔsLT 與 ΔVT r=.77。
• sLT 功率 MDC95 約 10 W；超過 MDC 的子群仍有中度關聯。
限制與風險
• 小型、男性、單一比賽、單一賽後時間點。
• ICC 未達部分個人監測偏好的 .90；環境與間隔影響重測。
• 未直接對照荷爾蒙、發炎、免疫、酵素或神經肌肉標記。
LA-01 判讀｜10 W 只是一個流程示例；LA-01 必須建立自己的個人 MDC。
Notes: COI：Nakashima 為 president/shareholder，未參與資料取得與分析。線上日期與正式卷期必須分開記錄，避免重複。

## Slide 17
2026 · HEALTHY WOMEN
C10｜女性 16/16 可測，但 sLT 系統性晚於 VT
Sawada et al., IJSM (2026) · Epub 2026-01-12 · PMID 41525782 · 本次依摘要層級整理
17
2026
低汗率挑戰
International Journal of Sports Medicine 47(6):425–432
DOI 10.1055/a-2771-5130
16/16
sLT 可偵測
健康女性
.769
sLT ↔ VT
Spearman
.873
出汗起始 ↔ 偏差
late sweat risk
研究設計
健康女性接受呼吸氣體運動測試；穿戴式汗乳酸與通風膠囊汗率計同步；分析 sLT–VT 及出汗動力學。
關鍵結果
• 所有人可偵測 sLT。
• sLT 與 VT 顯著相關。
• 但 sLT 顯著較晚，且閾值越高差異越大；晚出汗是誤差關鍵。
限制與風險
• 僅 16 名健康女性。
• 高相關與系統性延遲可同時存在。
• 本次僅依 PubMed 摘要與書目整理，未把未核對的全文細節加入結論。
LA-01 判讀｜女性／低汗者需要延遲偵測與低信心狀態，不能硬套男性流程。
Notes: COI：Nakashima 為 president/shareholder；公司未參與研究。本篇未列在本次抓取的 Grace 官方 Paper 清單，是只看官網會漏掉的新文。

## Slide 18
2026 · ARM CRANK
C11｜手搖車跨型態驗證：功率相關 .904、無系統偏差
Sawada et al., Physiological Reports (2026) · PMID 42405472 · PMCID PMC13334460
18
2026
上肢運動
Physiological Reports 14(13):e71002
DOI 10.14814/phy2.71002
27
健康年輕成人
9 男 / 18 女
.904
sLT ↔ VT1 功率
time r=.859
+0.2W
平均功率差
time -7.7 s
研究設計
手搖車 5 W/min 遞增測試；前額汗乳酸、汗率、心率與呼吸氣體同步。所有人皆有足夠汗且可辨識 sLT。
關鍵結果
• 功率與時間都高度相關。
• Bland–Altman 無固定或比例偏差。
• sLT 與 VT1 當下心率無顯著差，支援上肢 AeT 評估。
限制與風險
• 年輕健康單一大學、受控環境、只量前額。
• 1 分鐘階段較短；未正式評估最大有氧能力。
• 不能直接外推脊髓損傷、自主神經或排汗異常族群。
LA-01 判讀｜跨運動型態可行，但「可出汗」仍是先決條件。
Notes: COI：Nakashima 為 president/shareholder；公司未參與研究。Grace 官網文字 DOI 誤植為 phy2.17002，正確為 phy2.71002。

## Slide 19
DESCRIPTIVE SYNTHESIS
跨研究數字：相關係數方向一致，但不能直接排名
19
自行車／訓練
情境／族群擴展
C01 sLT–bLT
0.920
C01 sLT–VT1
0.710
C04 sLT–bLT
0.680
C05 sLT–VT
0.700
C06 低氧 sLT–VT
0.700
C07 游泳 sLT–bLT
0.824
C08 HF sLT–VT
0.651
C11 手搖車 sLT–VT1
0.904
⚠ 不是同一 endpoint、族群、部位、流程或分析集；bar 只呈現方向，不能當作裝置性能排行榜。
還要看：可分析率 · mean bias · limits of agreement · 固定／比例偏差 · ICC · SEM · MDC95
Notes: C10 健康女性為 Spearman r=.769，但同時有系統性延遲，故不放入直觀排行榜主體以免忽略偏差。

## Slide 20
ANALYZABILITY
真正部署風險：不是每個人都能產生可判讀的 sLT
20
研究內觀察到的可用比例
2021 CVD 感測反應
23/42 · 55%
2024 HF 可判 sLT
37/50 · 74%
2024 HF 主要分析
32/50 · 64%
2026 健康女性
16/16 · 100%
2026 手搖車
27/27 · 100%
為何不能直接比較？
選樣不同
低氧研究先排除低汗者；HF 與健康人條件不同。
環境不同
前額／上臂、溫濕度、暖身與負荷流程改變出汗。
100% ≠ 普遍可行
控制環境的小樣本不代表真實世界所有人。
高汗也可能難判
HF 研究中高汗率組可判率 75%，不只低汗有問題。
產品規則：無汗／晚汗／多轉折／訊號不穩 → 「無法判讀」，不是補值成疲勞。
Notes: 比例來自不同研究，目的在提醒可分析率而非做統計比較。2024 HF 低/中/高汗率明確 sLT 為 53/100/75%。

## Slide 21
FATIGUE EVIDENCE
疲勞證據只有兩篇：方向一致，外部效度仍不足
21
C02 · IMMEDIATE
力竭後立即重測
n=17 · 年輕男性 · 固定負荷
休息／前
疲勞後
峰值與固定 μA 點更早（p<.01）
C09 · 48 HOURS
足球比賽後第 2 天
n=18 · 男性大學生 · GNSS 外部負荷
.777
sLT ICC
test–retest
.64
ΔsLT↔HSD
high-speed distance
~10W
MDC95
該流程限定
高速跑動越多 → 賽後 sLT 越低／越早
未直接對照多模態疲勞標記
共同缺口：全為年輕男性、小樣本、單中心網絡；沒有女性／年長者／臨床族群的疲勞效度，也沒有通用 cutoff。
Notes: 曲線為概念示意，不是原論文數據重製。HSD = high-speed distance。兩篇皆支持較早反應方向，但時間尺度與測試設計不同。

## Slide 22
CLAIM BOUNDARY
可以說什麼／不能說什麼：把行銷語言鎖在證據內
22
目前可支持
✓
非侵入、連續的汗乳酸曲線
在足夠出汗與穩定接觸下取得 1 Hz 連續訊號。
✓
sLT 可近似第一生理轉折
多場景與 LT1／VT1 有中度至高度關聯。
✓
個人內變化可能反映負荷／恢復
兩篇疲勞研究方向一致，但應標示 preliminary。
✓
資料不足可以被辨識
晚汗、低汗、多轉折與訊號不穩應回傳不可判讀。
目前不支持
×
汗濃度直接等於血濃度
汗腺局部代謝與汗率使兩種體液不可直接互換。
×
單次絕對值就是疲勞
沒有通用 μA／mmol/L 疲勞切點或 0–100 公式。
×
已診斷過度訓練／受傷風險
沒有臨床結果或傷害預測試驗。
×
可完全取代 CPET／完整評估
HF 可分析率與女性延遲顯示仍需替代方案與複核。
Notes: 建議產品用語使用「可能的恢復/負荷反應」與「閾值信心」，避免確診式語言。

## Slide 23
PRODUCT DISPLAY
LA-01 建議畫面：四層資訊，不把 μA 放成疲勞分數
23
今日恢復趨勢
資料品質 PASS
sLT
124 W
HR 148 bpm · 08:14
−9%
相對個人同流程基準
超過個人 MDC → 可能降低，建議複核
信心
出汗已開始 · 基線穩定 · 室溫相符
示意數字，非已驗證 cutoff
01
資料品質
汗起始・汗率・接觸・基線・環境
02
本次 sLT
時間・功率／速度・當下心率
03
個人內變化
同流程 rolling baseline + MDC
04
複核訊息
RPE／HRV／CMJ／睡眠／外部負荷
無法判讀也是合法結果；禁止用插值偽造疲勞分數。
Notes: 畫面為產品概念稿。124 W、-9% 等純屬示意，不是研究 cutoff。原始 μA 可放研究模式，不作主畫面疲勞分數。

## Slide 24
DECISION LOGIC
最小判讀演算法：先 QC，再 ΔsLT，最後才談恢復
24
1
QC PASS?
出汗、基線、接觸、環境
2
同流程？
部位、暖身、負荷斜率一致
3
算 ΔsLT
相對個人 3–5 次中位數
4
超過 MDC？
LA-01 自建 individual error
5
第二指標？
同方向才升級提醒
PSEUDOCODE
if QC != PASS or protocol != MATCH:
result = UNAVAILABLE
else:
delta = sLT_today - personal_baseline
if abs(delta) <= individual_MDC: STABLE
elif delta < -individual_MDC: POSSIBLE_REDUCED_READINESS
else: POSSIBLE_IMPROVEMENT
必要保護欄
MDC 不能借用
足球研究約 10 W 只限該流程。
負向只叫「可能」
單次下降不能診斷過度訓練。
推薦 baseline：同部位、同環境範圍、同負荷 protocol 的最近 3–5 次有效測試中位數。
Notes: 演算法為證據導向的最小框架，仍需在 LA-01 資料上驗證。可用 robust median/MAD 建立個人誤差，但不能用未驗證百分比對外宣稱疲勞。

## Slide 25
VALIDATION ROADMAP
驗證路線：把「可測」推進到「可做個人決策」
25
01
分析可靠度
同日／跨日 test–retest
CV・SEM・MDC95
鎖定 protocol
02
族群與場景
女性・低汗・年長
不同部位／溫濕度
避免選樣偏差
03
疲勞效度
RPE・HRV・CMJ・CK
睡眠・GNSS 負荷
多模態模型
04
臨床／外部
多中心・預註冊
盲化・自動演算法
獨立重現
先分開驗證｜「找 AeT／LT1」與「判讀疲勞」是兩個不同 intended use；前者證據較多，不代表後者自動成立。
Notes: 優先順序：先以 LA-01 自身資料估誤差，再做跨性別/低汗者與多模態疲勞效度，最後才是臨床宣稱。

## Slide 26
GOVERNANCE
利益衝突與書目 QA：透明揭露，不等於獨立驗證
26
11/11
核心文揭露公司關係
founder / CEO / president / shares
0
本集合外部獨立研究
依納入條件都含 Nakashima
2
官網 DOI 文字誤植
連結／出版社核對修正
透明度加分項
多篇明載未參與資料取得／分析，或公司未參與。
COI 仍需補強的設計
事前鎖定
自動閾值演算法、排除條件與主要分析集。
完整失敗資料
無汗、晚汗、多轉折與無法判讀不能消失。
外部複現
無股權／無公司作者團隊，多中心盲化驗證。
本次書目 QA 發現
官網文字
phy2.17002
→
phy2.71002
官網文字
10.10002
→
10.1002
漏列
健康女性 2026
只看公司 Paper 頁會漏文；應與 PubMed／作者索引交叉。
Notes: COI 揭露不代表研究無效，但需要更高程度的預註冊、原始資料/程式碼、外部重現與完整失敗個案呈現。

## Slide 27
LIVING TRACKER
持續追蹤：每季四路查詢，保留 online 與 issue 日期
27
ORCID
0000-0003-1105-2669
PubMed
Nakashima D + sweat + lactate
Crossref
author + keyword + DOI
Grace / J-GLOBAL
Paper + News + 作者頁
新增文章最小欄位
online date／issue date／DOI／PMID／PMCID
族群・性別・年齡・部位・環境・protocol
sLT 定義・演算法・盲化・可分析率
相關＋agreement＋ICC／SEM／MDC
COI・公司參與・設備提供・專利
是否真正支援疲勞，而非只有閾值
本次可更新交付
✓ 逐篇繁中 Markdown 報告
✓ 27 欄、14 筆 CSV 追蹤表
✓ 研究簡報（本檔）
✓ ZIP 一次下載包
建議頻率：每季固定更新；出現新 DOI／臨床試驗結果時即時增量更新。
Notes: CSV 欄位可直接排序或匯入試算表。新的論文應先判斷核心/支援/排除，再更新簡報結論。

## Slide 28
REFERENCES
核心文獻 1/2
28
C01
Seki Y, Nakashima D, et al. A novel device for detecting anaerobic threshold using sweat lactate during exercise. Scientific Reports. 2021;11:4929.
10.1038/s41598-021-84381-9
C02
Okawara H, Sawada T, Nakashima D, et al. Kinetic changes in sweat lactate following fatigue during constant workload exercise. Physiological Reports. 2022;10:e15169.
10.14814/phy2.15169
C03
Sawada T, Okawara H, Nakashima D, et al. Constant Load Pedaling Exercise Combined with Electrical Muscle Stimulation Leads to an Early Increase in Sweat Lactate Levels. Sensors. 2022;22:9585.
10.3390/s22249585
C04
Maeda Y, Okawara H, Sawada T, Nakashima D, et al. Implications of the Onset of Sweating on the Sweat Lactate Threshold. Sensors. 2023;23:3378.
10.3390/s23073378
C05
Muramoto Y, Nakashima D, et al. Estimation of maximal lactate steady state using the sweat lactate sensor. Scientific Reports. 2023;13:10366.
10.1038/s41598-023-36983-8
C06
Okawara H, Iwasawa Y, Sawada T, et al. Anaerobic threshold using sweat lactate sensor under hypoxia. Scientific Reports. 2023;13:22865.
10.1038/s41598-023-49369-7
Notes: 所有 DOI 已以 PubMed/PMC 或出版社頁核對。

## Slide 29
REFERENCES
核心文獻 2/2 ＋ 支援文章
29
C07
Okawara H, Sawada T, Nakashima D, et al. Lactate threshold evaluation in swimming using a sweat lactate sensor. European Journal of Sport Science. 2024;24:1302–1312.
10.1002/ejsc.12179
C08
Katsumata Y, Muramoto Y, et al. Sweat lactate sensor for detecting anaerobic threshold in heart failure: LacS-001. Scientific Reports. 2024;14:18985.
10.1038/s41598-024-70001-9
C09
Takemoto A, Okawara H, Sudo T, et al. A novel fatigue monitoring system using sweat lactate: a preliminary study. Fatigue. Online 2025; issue 2026;14:27–41.
10.1080/21641846.2025.2554557
C10
Sawada T, Okawara H, Narushima S, et al. Aerobic Threshold Evaluation Using a Sweat Lactate Sensor in Healthy Women. IJSM. 2026;47:425–432.
10.1055/a-2771-5130
C11
Sawada T, Okawara H, Minami K, et al. Validation of aerobic threshold assessment during arm crank exercise. Physiological Reports. 2026;14:e71002.
10.14814/phy2.71002
支援文章
S01 · PLOS ONE 2021 · 10.1371/journal.pone.0257549 | S02 · Sensors 2022 · 10.3390/s22155473
相鄰排除 X01 · EXERCISE-HF · 10.1016/j.conctc.2025.101522（無汗乳酸終點）
Notes: 完整逐篇方法、限制、COI 與連結見 Markdown 報告及 CSV。

## Slide 30
DECISION
結論：用 sLT 做個人趨勢；不要把汗濃度變成偽精準疲勞分數
30
01
證據核心
sLT／第一轉折在多場景可近似 LT1／VT1。
02
疲勞邊界
只有 n=17 與 n=18 兩篇直接研究，仍屬初步。
03
產品原則
QC → 同流程 → 個人 baseline → MDC → 第二指標。
推薦最終用語｜「本次 sLT 相較個人同條件基準提早，超過量測誤差；可能代表恢復度降低，建議結合主觀疲勞與第二指標複核。」
完整報告與可更新追蹤表已隨簡報交付 · Snapshot 2026-09-10
Notes: 一句話：Grace 研究線支持 sLT 作為個人化轉折資訊；直接疲勞效度尚不足以支撐通用濃度或百分比分數。